Cienījamais pircēj!

Mēs regulāri pārbaudām mūsu produktu sniegumu, jo tā ir daļa no Philips nepārtrauktā ieguldījuma produktu uzticamībā un drošībā.  Jaunāko Philips ProGrade1.x pārskatītā izdevuma novērtējumu laikā esam noteikuši iespējamu problēmu, kas konkrētos apstākļos var ietekmēt aprīkojuma sniegumu. Šī vēstule ir paredzēta, lai sniegtu Jums informāciju par:

* problēmas būtību un tās iespējamās rašanās apstākļiem;
* darbības, ko varat veikt, lai izvairītos no problēmas vai mazinātu tās rašanās iespēju;
* darbībām, ko ieplānojis Philips, lai labotu problēmu.

**Šajā dokumentā ir iekļauta svarīga informācija drošai un pareizai turpmākai Jūsu ierīces lietošanai**

Lūdzu, izskatiet šo informāciju kopā ar visiem darbiniekiem, kuriem jāiepazīstas ar šī paziņojuma saturu. Ir svarīgi izprast šī paziņojuma būtību.

Lūdzu, saglabājiet kopiju kopā ar iekārtas lietošanas instrukciju.

Ja jums nepieciešama sīkāka informācija vai atbalsts, lūdzu, sazinieties ar vietējo Philips pārstāvi:

SIA Arbor Medical Korporācija

Servisa nodaļa

t. +371 67893785

mailto: serviss@arbor.lv

Atvainojamies par radītajām neērtībām un ceram, ka šī informācija sniedz atbildes uz iespējamajiem jautājumiem.

Patiesā cieņā,

Maikls Mizrači (Michael Mizrachi)

DXR Kvalitātes un izpētes nodaļas vadītājs

|  |  |
| --- | --- |
| **IETEKMĒTIE IZSTRĀDĀJUMI** | ProGrade 1.x pārskatītais izdevums |
| **PROBLĒMAS APRAKSTS** | Ja W-Fi tīkla savienojuma signāls starp SkyPlate detektoru un HP pārsūtīšanas punktu ir vājš, attēls netiek pārsūtīts no SkyPlate detektora uz sistēmu. Attēls paliek detektora atmiņā, bet to nevar pārsūtīt bezvadu tīklā vai ar rezerves kabeļa palīdzību. Lai turpinātu, operators var atiestatīt SkyPlate detektoru, izņemot tā baterijas, taču tad uzņemtais attēls tiek pazaudēts un ir jāuzņem atkārtoti. |
| **IESPĒJAMAIS RISKS** | Sabojājot informāciju un datus, attēls var būt jāuzņem atkārtoti. |
| **KĀ NOTEIKT IETEKMĒTOS IZSTRĀDĀJUMUS** | Tas ir attiecināms uz ProGrade 1.x pārskatītā izdevuma sistēmām. |
| **KLIENTA/LIETOTĀJA RĪCĪBA** | Jums nav jāveic nekādas darbības. Šai ierīcei nav piemērojamu lietošanas ierobežojumu. Klienti var turpināt izmantot ierīci atbilstoši tās paredzētajam lietojumam.  Ja nav skaidrības par šajos norādījumos minēto, sazinieties ar uzņēmumu Philips. |
| **PHILIPS PLĀNOTĀS DARBĪBAS** | Uzņēmums Philips plāno izlaist jaunu instalētās bāzes HP aparātprogrammatūru.  Turklāt ir jāaizlāpa pašreizējais ekspluatācijas vietas piekļuves punkts (aparatūra).  Philips servisa inženieris sazināsies ar jums, tiklīdz būs iespējams veikt tehnisko darbību kopumu.  Ja ir nepieciešams sazināties ar uzņēmumu Philips saistībā ar šo programmu, atsaucei izmantojiet ekspluatācijas vietas izmaiņu rīkojumu (Field Change Order) Nr. 71200166. |
| **PAPILDINFORMĀCIJA UN ATBALSTS** | Ja jums ir nepieciešama sīkāka informācija vai atbalsts šajā jautājumā, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo Philips pārstāvi  SIA Arbor Medical Korporācija  Servisa nodaļa  t. +371 37893785  mailto: serviss@arbor.lv |